Załącznik nr1 do SIWZ

Dostawa odczynników koagulologicznych z dzierżawą analizatora koagulologicznego na okres 3 lat

PARAMETRY TECHNICZNE ANALIZATORA KOAGULOLOGICZNEGO

Oferowany analizator : …………………………………………………………………………..

Producent : ……………………………………………………………………………………….

| Parametr wymagany | Potwierdzenie spełnienia wymaganych parametrów (TAK/NIE ) |
| --- | --- |
| 1. Analizator koagulologiczny wolnostojący, nastołowy |  |
| 2. Analizator używany Powinien posiadać pełną dokumentację techniczną potwierdzającą jego dobry stan techniczny i dopuszczenie do użytkowania w laboratorium medycznym na okres umowy |  |
| 3. Pełna automatyzacja procesu oznaczania wraz z rozcieńczaniem próbek |  |
| 4. Wydajność aparatu co najmniej 100 oznaczeń na godzinę (dla PT) |  |
| 5. Możliwość oznaczeń zarówno metodami wykrzepialnymi, chromogennymi i immunologicznymi |  |
| 6. Minimum 30 miejsc na próbki badane |  |
| 7. Minimum 10 miejsc na odczynniki, co najmniej 5 chłodzonych |  |
| 8. Automatyczny załadunek kuwet z magazynku kuwet do bloku reakcyjnego i automatyczny wyładunek z bloku reakcyjnego do zbiornika na odpadki, bez konieczności przerywania pracy aparatu |  |
| 9. Aparat wyposażony w wewnętrzny czytnik kodów paskowych do próbek jak i również w czytnik kodów paskowych do odczynników |  |
| 10. Oddzielne igły pipetujące do odczynników i próbek badanych (zapobieganie kontaminacji) |  |
| 11. Oprogramowanie analizatora wyposażone w wewnętrzną bazę danych wyników pacjentów i danych kalibracyjnych. System kontroli jakości wykonywanych badań z wykresami Levey- Jenningsa. |  |
| 12. Analizator wraz z UPS pozwalającym w przypadku braku zasilania zakończyć rozpoczęte badania. |  |
| 13. Coroczny bezpłatny udokumentowany serwis koszty serwisu, naprawy, przeglądu technicznego aparatu, przyjazdu serwisanta, wymiany uszkodzonych podzespołów, części zużywalnych oraz odczynników do walidacji aparatu pokrywa Wykonawca |  |
| 14. Wpięcie do Systemu Informatycznego Centrum - firmy Marcel na koszt Wykonawcy |  |
| 15. Czas reakcji serwisu do 48 godz. od chwili zgłoszenia awarii – w dni robocze |  |
| 16. Przy pierwszej dostawie odczynników Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć aktualne karty charakterystyki substancji niebezpiecznych w formie papierowej lub na płycie CD. |  |
| 17. Zapewnienie niezbędnych odczynników do uruchomienia analizatora, przeszkolenia personelu na koszt Wykonawcy. |  |