# Załącznik nr 1

##### SPECYFIKACJA – Parametry graniczne analizatora hematologicznego typu 5 DIFF

| Nazwa Oferenta |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Model/Typ |  |

| Lp. | Parametry graniczne | Odpowiedź oferenta TAK/NIE | Parametry oferowane (podać zakresy lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analizator używany - z możliwością pracy z probówkami systemu otwartego i zamkniętego. |  |  |
| 2 | Aparat wyposażony w komputer (może być wbudowany w analizator), kolorowy monitor o przekątnej minimum 17 cal oraz zewnętrzny czytnik kodów kreskowych. |  |  |
| 3 | Automatyczna analiza minimum 24 parametrów raportowanych na wyniku. |  |  |
| 4 | Wydajność minimum 60 oznaczeń na godzinę w trybie manualnym. |  |  |
| 5 | Objętość aspirowanej próbki maksymalnie 25 μl. |  |  |
| 6 | Automatyczny pomiar oraz bezpośrednie różnicowanie WBC dokonywane w oparciu o fluoroscencyjną cytometrię przepływową z laserem półprzewodnikowym. |  |  |
| 7 | Możliwość pracy w trybach CBC lub CBC+5DIFF. Analizator posiadający osobny tryb dla próbek leukopenicznych z wydłużonym czasem zliczania leukocytów. |  |  |
| 8 | Parametry oznaczane przez analizator (nie wyliczeniowe): RBC, HGB, PLT, WBC (5-parametrowy rozdział tj.: NEUT, LYMPH, MONO, EOS, BASO). |  |  |
| 9 | Flagowanie wyników patologicznych wraz z właściwymi komunikatami do danej patologii. |  |  |
| 10 | Możliwość oceny niedojrzałych granulocytów jako odrębnej populacji wyrażanej w wartościach bezwzględnych i procentach. |  |  |
| 11 | Oferent zapewni bezpłatny udział w międzynarodowym sprawdzianie jakości badań hematologicznych – 4 razy w roku. Dopuszcza się udział w kontroli zewnątrzlaboratoryjnej producenta analizatora w oparciu wyniki kontroli wewnątrzlaboratoryjnej. |  |  |
| 12 | Oprogramowanie analizatora powinno zawierać: - system kontroli jakości wg systemu Levey - Jeningsa, - dowolność konfiguracji wydruku wyników z podaniem odpowiednich wartości referencyjnych dla płci i wieku, - system zarządzania odczynnikami (możliwość sprawdzenia poziomu odczynników w dowolnym czasie). |  |  |
| 13 | Możliwość graficznej prezentacji wyników pomiarów na ekranie LCD oraz możliwość wydruku na drukarce laserowej. |  |  |
| 14 | Pamięć min. 10 000 ostatnich oznaczeń wraz z prezentacją graficzną i danymi pacjenta. |  |  |
| 15 | Instalacja, uruchomienie analizatora i szkolenie personelu laboratorium w zakresie obsługi aparatu przeprowadzone przez autoryzowane przedstawicielstwo producenta analizatorów, zakończone wystawieniem stosownych certyfikatów. |  |  |
| 16 | Bezpłatny serwis gwarancyjny przez cały okres trwania umowy – uwzględniający koszty napraw, wymiany podzespołów, okresowych przeglądów serwisowych. Serwis po każdym roku użytkowania. |  |  |
| 17 | Oferent zapewni opiekę serwisową realizowaną przez autoryzowany serwis producenta analizatora. |  |  |
| 18 | Usunięcie awarii, naprawy aparatu w ciągu 24 godzin od daty zgłoszenia. |  |  |
| 19 | Wpięcie do systemu informatycznego CENTRUM - firmy Marcel. |  |  |
| 20 | Zapewnienie stałych warunków zasilania zabezpieczających przed utratą danych na skutek przepięć w sieci i wyłączeń prądu – UPS. |  |  |
| 21 | Instrukcja obsługi analizatora w języku polskim dostarczona w momencie instalacji i uruchomienia analizatora. |  |  |

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Oferta musi zawierać pełen asortyment.

W kolumnie “PARAMETRY GRANICZNE”- TAK oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.

#### Data i podpis osoby upoważnionej

………………………